기준사양서

설치장소	물 품 명	단위	수량
경상북도 포항의료원	초음파진단기	SET	2
◦ 입찰서는 최소한의 기준사양을 알려드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다. ◦ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리됩니다. 또한 규격심의는 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고 공개하지 않음을 알려드립니다.

■ 특징 (동등 또는 동등이상)

1.경상북도 포항의료원 외과, 산부인과에서 사용예정입니다.

2.복부, 혈관, 산부인과, 신생아, 소아과, 비뇨기과, 경혈 및 소형 부품 적용을 위해 설계된 초음파 이미징 시스템

3.시스템은 다음 DICOM 3.0 서비스 클래스를 지원합니다.

■ 사양 (동등 또는 동등이상)

1.빔포머

- 송신: 세미-CPWG(복합성 펄스 파형 발생기)

- 수신: 멀티 프로세싱 고속의 디지털 빔 포머( 12비트 A/D 컨버터(4096 그레이 레벨))

- 하모닉의 송신/수신: 준 복합성 펄스 파형 발생기 송신에 의한 브로드밴드 하모닉

- 티슈적응기술: 음속 적응: 26 단계

- 포커싱: 픽셀포커스, 브로드 포커싱

2.운용모드

- B모드

- M모드

- 스펙트럴 도플러 모드  (PW, CW, HPRF-PW)

- 듀얼 게이트 도플러 모드

- 플로워 모드

- 파워 도플러 모드 (방향성 파워 도플러)

- e 플로워 모드 (방향성 e플로워)

- 실시간 3D(4D)모드

3.데이터 관리

(1) 이미지 데이터

- 멀티프레임 (무빙영상)

- 싱글프레임 (스틸영상)

- 이미지 취득 모드 :  메뉴얼: Raw data: 최대. 110 초, 이미지 데이터: 최대. 200 초

- 이미지 데이터 관리 툴

- 21.5인치 모니터

- 10.1인치 터치 패널

(2) 측정 데이터

(3) 환자 데이터

(4) 데이터 저장 메디아

- 메인하드디스크 100 GB(Image store) / HDD 500GB

- USB memory&HDD, CD-R, DVD-RAM, Network interface

(5) DICOM 네트워크 3.1

(6) 저장장치툴

4.브로드밴드하모닉스

- 기존의 이미징에 비해 개선 된 측면 및 대비 해상도를 제공하는 2세대 고조파 조직 이미징 노이즈 감소 및 향상된 벽 정의 기능을 제공합니다.

5.어쿠스틱 노이즈 리덕션

- 기존의 이미징에 비해 노이즈를 감소하여 혈관이나 병변의 이미지를 명확히 볼 수 있는 기능

6.니어필드 노이즈 리덕션

- 니어 필드쪽의 표현하기 힘든 이미지를 노이즈 없이 명확하게 표현하는 기능으로 표면 쪽의 혈관이나 미세한 병변을 뚜렷하게 관찰 할 수 있다

7.티슈 하모닉 이미징

- 아티펙트를 줄이고 이미지를 강화하여 공간 해상도 증가 시킨다.

8.이플로우+

- 강화된 기능으로 미세 혈류의 파형과 혈류의 방향성을 동시에 측정

9.듀얼 게이트 도플러

- 한 화면에 두개의 도플러 화면을 동시에 측정

10.오토 옵티마이즈

11.라디얼 360도 하모닉 이미지 (360도 이미지 하모닉 뷰 기능)

12.다이나믹 슬로우모션 디스플레이 (슬로우 모션 동시 실행 기능)

- 심장 등에서 한쪽에는 정상적인 속도로 또 다른 쪽에는 슬로우 모션 이미지를 보여주는 기능

13.다이콤 3.0

14.프로브

- (외과용) 360도 발룬 라디얼 프로브 10-5MHz

- (외과용) 혈관수술용 리니어 프로브 / 12-2MHz

- (산부인과용) 복부용 프로브 / 5-1MHz

- (산부인과용) 전자식 부인과 프로브 / 10-2MHz

15.OB/GYN Examining Table

- 핸드 리모콘 스위치 기능. 3포인터 메모리 기능. 전동 레그 4모션

- Overall Size : (W)690mm×(L)1,410mm×(H)490-900mm

- Table Top : (W)690mm×(L)1,410mm

- Back Section : 0° ~ 50°

- Trendelenburg Section : -11° ~ 5°

- Knee Section : -5° ~ 42°

- Power source : 220-230VAC, 50/60Hz

- Consumption : 450VA

- Fuse : 5A

- Maximum Patient Weight : 135Kg

■ 구성 (동등 또는 동등이상)

1.메인 이미지 유닛	2 unit

2.스마트 탐촉자

1) 전자식 360도 발룬 라디얼 프로브	1 ea

2) 전자식 리니어 프로브	1 ea

3) 전자식 컨벡스 프로브	1 ea

4) 전자식 바지날 프로브	1 ea

3.라디얼 하모닉 이미징 패키지(360도 이미지 하모닉 뷰 기능)         1 ea

4.어쿠스틱 노이즈 리덕션	2 ea

5.니어필드 노이즈 리덕션	2 ea

6.듀얼게이트 도플러	2 ea

7.니들 엠파시스	1 ea

8.다이나믹 슬로우모션 디스플레이	1 ea

9.오토 옵티마이즈	2 ea

10.e 플로우	2 ea

11.다이콤 소프트웨어	2 ea

12.젤 워머	1 ea

13.러버 부츠(10피스)	1 ea

14.배터리 팩	1 ea

15.OB/GYN Examining Table	1 ea

16.매뉴얼	2 ea

■ 비고 (공통)

1. 사양 및 구성에 표기된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체 가능하거나 그 이상일 경우에는 인정한다.

2. 보증기간 : 검수완료 후 모든 부품에 대하여 36개월 동안 무상으로 제공한다.

3. 계약품목의 납품장소는 병원에서 지정한 장소로 한다.

4. 공급자(계약자)는 장비납품 시 설치현장을 사전에 확인하여 사용시설의 전원공급 방식 등을 고려, 장비가동이 정상적으로 될 수 있도록 조치하며 설치작업에 필요한 인력, 자재, 공구 및 비용 등 일체를 부담하며 설치 시 시설물 파손 및 손상 시 원상 복구하여야 한다.

6. 공급자(계약자)는 장비납품 시 납품일을 기준하여 제품제조일이 외산품목은 12개월, 국산품목은 6개월 이내인 장비를 납품하고 장비에 제조일자가 명시되어야 한다.

7. 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

8. 무상 A/S기간 중 상기 시스템에 제공된 소프트웨어의 새로운 버전이 출시되면 무상으로 업데이트 해야 하며, 이때 하드웨어 또는 소프트웨어의 새로운 버전으로의 교체가 필요한 경우 이에 대한 책임을 진다.

계 약 특 약 사 항

제1조(설치 및 검수)

1) “을”은 장비의 설치 및 가동에 지장이 없도록 장비 납품이전에 설비 및 안전성검사 등 장비 운영에 필요한 사항을 관련부서와 협의하여야 한다.

2) “을”은 “병”의 요구가 있을 경우 지정한 장소로 즉시 납품하여야 한다.

3) 물품은 검수일로부터 외산품목은 1년, 국산품목은 6개월 이내 생산된 제품이어야 한다.

4) “을”은 세금계산서, 거래명세표, 대금청구서, 지역개발공채, 국세, 지방세 완납증명서, 사업자 등록증, 의료기 판매(또는 수리, 제조, 수입) 허가증 등 서류를 “별첨 1”의 “장비재원 및 현황”과 함께 “병”에게 제출 및 확인을 마친 후, “병”의 요청으로 입회하에 검수를 실시하여야 한다.

5) “을”은 “병”이 지정하는 검수자로부터 세부사양에 대한 검수를 받아야 하며, 기기설치를 완료한 후 “병”의 실 사용부서가 시험 가동하여 운용에 이상이 없다고 결정된 때 검수가 완료된 것으로 한다.

6) “병”은 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당한 것을 발견할 때에는 필요한 시정조치를 할 수 있다.

제2조(인지세 납부)

1) 계약자는 “인지세법”에 의한 인지(증서 기재금액이 1,000만원 초과시 세액에 따라)를 “갑”에게 제출해야 한다.

제3조(대가의 지급)

1) “을”은 계약이행을 완료한 후 제1조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.

2) 검수 완료 후 100일안에 지급하되, 대금 청구 시 1.5%에 해당하는 금액의 지역개발공채를 매입 제출하여야 한다.

3) 대금의 결재는 본원의 자금사정에 의하여 지급일이 변동될 수 있다.

제4조(하자보증)

1) “을”은 공급물품의 설치 후 정상적인 작동에 지장이 있을 때는 “을”의 부담으로 교환, 보충, 수리하여 정상적으로 사용할 수 있도록 하여야 하며 정상작동이 불가능할 경우에는 별도의 동종물품으로 대체하여야 한다.

2) 장비 무상 보증 기간 중 고장 발생 시에는 근무일(1일) 이내에 정비를 실시하여야 하며, 기간 중 정비 불가 시는 대체 장비 보충 후 정비를 실시해야 한다.

3) 장비 무상 보증은 납품완료일로부터 물품공급계약서에서 정한 기한으로 하고, 명백한 제조결합에 의한 A/S발생시 모든 지원은 무상으로 하며 이를 보증하기 위하여 납품 또는 검사 및 검수요청시 “별첨 2”의 “공급확약 및 하자보증 확인서”를 제출하여야 한다.

4) 매뉴얼은 사용자 및 정비자용 매뉴얼로 하며, 장비와 함께 납품한다. 단, “병”의 요청이 있을 경우 사용설명서, 에러 발생시 조치사항, 장비정비를 위한 회로도 등을 보완하여 납품하여야 한다.

5) 장비별 운영용 소모품이 소요되는 의료용구는 "별첨 3“의 ”운영용소모품현황“을 작성 장비 납품시에 제출한다.

6) 의료장비는 설치 후 무상 보증 기간 내 년 4회 이상 각종 평가기준(의료기관평가, 운영평가 등)에 적합한 정기점검을 실시 후 수요기간에 서면으로 보고서를 제출한다.

제5조(정비보수 및 고장수리)

1) “병”이 “을”로부터 공급받는 물품을 계속 사용하는 동안 “을”은 공급물품이 최적의 상태를 유지할 수 있도록 최선을 다하여야 하며, 하자보증기간이 경과한 후라도 수리가 필요한 경우에는 부품을 조달하여 실비로 수리하여야 한다.

2) 하자보증 기간 중 공급받은 물품의 작동과 직접적인 관련이 있는 부품은 “을”의 부담으로 신속히 조달하여 정상적인 작동이 될 수 있도록 하여야 한다.

제6조 (지체상금)

1) “병”은 다음의 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입 하지 아니한다.

가. “병”의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

나. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우.

제7조 (계약기간의 연장)

1) “을”은 제6조 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체 없이 “병”에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구 할 수 있다.

2) “병”은 제6조 "가"항의 규정에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3) “병”은 제6조 "가"항의 연장청구를 승인하였을 경우에는 지체상금을 부과하여서는 아니 된다.

제8조(계약내용의 변경)

본 계약내용의 전체 또는 일부분을 변경하고자 할 때에는 “갑”,”을”,”병” 합의에 의하여야 한다.

제9조(해석)

1) 본 계약에 정하지 않은 사항 또는 본 계약의 해석상 “갑”,”을”,”병”간의 이견이 있을 시는 일반 상 관례에 따르기로 한다.

제10조(기타사항)

1) “을”은 분쟁기간 중이라도 계약의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

2) 입찰공고조건, 특수조건에 명시되지 아니한 사항은 본원 회계규정을 적용한다.

[별첨 1]

장비 제원 및 현황

장 비 명	국문 (영문)		납품 수량		계약 단가	원 ( US($))
계 약 번 호
일 련 번 호
모 델
제 조 회 사
제 조 국
국내대리점/ 수 입 업 체
납품모델국내최초 생산일자/수입일자
국내대학병원급 이상판매실적
사 용 부 서 (진 료 과)
용 도

2020.      .         .

사 업 장 명 :

주       소 :

대   표  자 :

사업자등록번호 :

[별첨 2]

공급확약 및 하자보증 확인서

□ 물품내역

연번	물 품 명	규격(모델번호)	수량	제조사 / 제조국
				/
				/
				/

실사용기관과             (낙찰자) 사이에 상기 명시한 장비에 대한 구매계약이 체결과 관련하여 상기 장비의 제조(수입) 공급자로서 당 회사는 상기 장비에 대한 공급, 설치, 시험가동, 36개월의 무상하자보증, 그리고 설치 후 정상적인 시험가동 후 36개월간의 사후관리와 하자보증에 대한 책임을 질 의무가 있음을 증명합니다.

아울러              (낙찰자)가 지급 불능 또는 도산으로 인한 하자보증 및 유지보수 불능 사태가 발생하여도 위에 언급한 당 회사의 책임이행 의무는 지속됨을 증명합니다.

2020.      .      .

사 업 장 명 :

주       소 :

대   표  자 :

사업자등록번호 :

별첨  1. 제조업 또는 수입업체증명서 사본 1부.

2. 인감(개인 또는 법인)증명서       1부.

3. 사업자등록증 사본               1부.

[별첨 3]

운영용 소모품 현황

순위	재고번호 (PART NO)	품 명 (영문)	단위	단가 (원,$)	포장단위 (용량, 규격)	특성	업체명			사용기준 (소모기준)	용도
							제조	대리	공급

장비명		모델명		계약 번호		모델일련 번 호

2020.      .      .

사 업 장 명 :

주       소 :

대   표  자 :

사업자등록번호 :

작 성 요 령

1. 모델명 : 계약장비의 모델명 기록           2. 장비명 : 국문과 영문으로 기록

3. 순  위 : 소모품중 사용빈도가 많은 순서로 기록(납품모델과 호환되는 모든 소모품 기재)

4. 단  위 : 아래약어 사용

․	AM	-	Ampul(주사 1회분의 작은병)	․	EA	-	Each(개)	․	BG	-	Bag(자루)
․	BK	-	BOOK(권)	․	GL	-	Gallon(가론)	․	BO	-	Bolt(볼트)
․	BT	-	Bottle(병)	․	PR	-	Pair(한짝, 켤레)	․	BX	-	Box(상자)
․	CE	-	Cone(원뿔)	․	SE	-	Set(셋)	․	CK	-	Cake(케이크)
․	CL	-	Coil(고시, 사리)	․	TU	-	Tube(튜브)	․	CN	-	Can(캔)
․	CY	-	Cylinder(실린더)	․	YD	-	Yard(야드)	․	DR	-	Drum(드럼)
․	DR	-	Drum(드럼)	․	RO	-	Roll(두루마리)
․	FT	-	Feet(피트, 1/3야드)	․	SL	-	Spool(실감개)
․	PG	-	Package(꾸러미)	․	VL	-	Vial(유리병)

5. 단  가 : 업체견적 가격                    6. 포장단위 : 납품되는 규격 및 포장상태 기록 (Ex : 10g×10A)

7. 특  성 : 품목별 관리(청구, 보급, 저장, 획득, 포장등)상 주의 내용물을 아래부호로 기록

B	-	부식성 혹은 유독성	M	-	잠재적으로 회수할수 있는 귀금속을 갖는 품목
F	-	얼면 손상되기 쉬운 품목	P	-	유효기관 명시품목(P1:1년이내 시효, P2: 2년 이내 시효, P3: 3년 이내 시효
G	-	2℃-8℃사이의 냉장보관이 필요한 품목	Q	-	향정신성 의약품
I	-	발화성 혹은 산화성 품목	R	-	마약 및 습관성 의약품
K	-	장비로 분류되어 있으며 등록대상장비	V	-	인쇄물
N	-	장비로 분류되어 있으며 비등록대상장비	W	-	냉동보존이 필요한 품목

8. 업체명 : 납품모델에 호환된는 운영용소품품 보급 가능 업체

9. 사용기준 : 장비운영시 사용(소모)되는 기준량을 아래 부호로 사용 기록

1회(건) 사용량	보기)	회-2BT	년 사용량	보기)	년-10G/A
월 사용량	보기)	월-1KG	1인 사용량	보기)	인-5KG

※ 표현이 불가능한 사항은 실제대로 기록

10. 용  도 : 소모품의 사용 용도 기록